NGS ÖRNEKLERİ GÖNDERİM VE KALİTE KONTROL                                        ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen miktarda ve nitelikte örnek analiz için firmamız yetkilisi tarafından uygun koşullarda ..................................tarihinde, eki olan örnek adı, hacmi ve yoğunluğu bilgilerini içeren tablo dökümü ile beraber elden teslim gönderilmiştir.

NGS ÖRNEK GÖNDERİM FORMU

| Gönderenin Adı, Soyadı: |  |
| --- | --- |
| Kurum Adı: |  |
| Telefon: |  |
| E-posta: |  |
| Tarih: |  |
| Örnek Sayısı |  |
| Örnek özelliği (DNA, RNA, izole edilmemiş örnek): |  |
| Örnek taşıma kutusu kuru buz/ mavi buz içermektedir |  |
| Örnekler 1.5 ml ya da 2 ml tüpler içerisindedir |  |
| Örnek tüplerine kâğıt ya da plastik etiket yapıştırılmıştır |  |
| Örnek tüp kapakları sıkıca parafilm ile kapatılmıştır |  |
| Örnekler rack ya da strafor üzerinde dizili sabit haldedir |  |
| Eki örnek tablosu bulunmaktadır |  |

ÖRNEK STANDARTLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

Analiz için istenilen toplam total RNA miktarı en az 2 ug seviyesinde olmalıdır. RNA örneklerinin kütüphanesi yapılmadan önce RIN değeri (RNA Integrity Number) ölçülmektedir ve eğer bu değer 6’nın üzerindeyse kütüphane hazırlığına devam edilmektedir. RNA örneklerinizi lütfen tarafımıza kuru buz ile gönderiniz.

Shotgun Metagenom dizileme için gönderilen DNA örneği aşağıdaki standartlara uymalıdır:

Konsantrasyon >150 ng/uL

Hacim >20uL

Saflık (A260/A280) : 1.8 – 2.0 arası

Analiz için istenilen toplam genomik DNA miktarı en az 1.6 ug seviyesinde olmalıdır. Ancak spektrofotometre ile ölçülen konsantrasyonların yeni nesil dizileme uygulamaları için çoğu zaman yanıltıcı olmasından dolayı örnek hacmi olarak daha fazla gönderilmesini öneriyoruz (~40-50 ul). Örnekleri soğuk zincir koşullarında (+4 C) kargoya verebilirsiniz.

Ekzom dizileme için gönderilen DNA örneği aşağıdaki standartlara uymalıdır:

Konsantrasyon >50 ng/uL

Hacim >20uL

Saflık (A260/A280) >1.7

Analiz için istenilen toplam genomik DNA miktarı en az 1 ug seviyesinde olmalıdır. Ancak spektrofotometre ile ölçülen konsantrasyonların yeni nesil dizileme uygulamaları için çoğu zaman yanıltıcı olmasından dolayı örnek hacmi olarak daha fazla gönderilmesini öneriyoruz (~40-50 ul). Örnekleri soğuk zincir koşullarında (+4 C) kargoya verebilirsiniz.

WES için gönderilen DNA örneği en az alttaki koşullarda olmalıdır:

Konsantrasyon >50ng/uL

Hacim >20uL

Saflık (A260/A280)>1.7

Analiz için istenilen toplam genomik DNA miktarı en az 1 ug seviyesinde olmalı fakat spektrofotometre yönetimi ile ölçülen konsantrasyonların yeni nesil dizileme uygulamaları için çoğu zaman yanıltıcı olmasından dolayı örnek hacmi olarak daha fazla gönderilmesini öneriyoruz (~40-50 ul). Örnekleri soğuk zincir koşullarında (+4 C) kargoya verebilirsiniz.

Tüm genom / shotgun dizileme için gönderilen DNA örneği aşağıdaki standartlara uymalıdır:

Konsantrasyon >50 ng/uL

Hacim >30uL

Saflık (A260/A280) : 1.8 – 2.0 arası

Analiz için istenilen toplam genomik DNA miktarı en az 1.5 ug seviyesinde olmalıdır. Ancak spektrofotometre ile ölçülen konsantrasyonların yeni nesil dizileme uygulamaları için çoğu zaman yanıltıcı olmasından dolayı örnek hacmi olarak daha fazla gönderilmesini öneriyoruz (~40-50 ul). Örnekleri soğuk zincir koşullarında (+4 C) kargoya verebilirsiniz.

6)  16S, 18S, ITS – Amplikon Metagenom dizileme için gönderilen DNA örneği aşağıdaki                           standartlara uymalıdır:

Konsantrasyon >10 ng/uL

Hacim >20uL

Saflık (A260/A280) : 1.8 – 2.0 arası

Analiz için istenilen toplam genomik DNA miktarı en az 200 ng seviyesinde olmalıdır. Ancak spektrofotometre ile ölçülen konsantrasyonların yeni nesil dizileme uygulamaları için çoğu zaman yanıltıcı olmasından dolayı örnek hacmi olarak daha fazla gönderilmesini öneriyoruz (~40-50 ul). Örnekleri soğuk zincir koşullarında (+4 C) kargoya verebilirsiniz.

ÖRNEKLERİNİZİ YURTİÇİ KARGO ARACILIĞIYLA ADRESİMİZE GÖNDEREBİLİRSİNİZ